자동심장충격기 관리 지침

≪자동심장충격기 관리책임자의 역할≫

☞ 자동심장충격기 관리책임자는 아래 사항을 담당하고 관리대장을 작성 및 비치하여 관계기관의 점검시 이를 열람토록 하는 등 협조하여야 함.

1. 장비관리

○ 매월 1일을 자동심장충격기 정기점검의 날로 지정하고, 매월 1회 이상   정기점검을 실시하여 항시 사용 가능토록 관리

※ 월별 정기점검 체크리스트 [붙임1] 작성 후 3년간 보관

(정기점검 체크리스트의 경우 시스템 입력 후 출력(서명)하여 보관 가능)

○ 본체, 부속물 및 보관함 등의 청결 및 손상상태 확인 및 조치

○ 내용연수 및 적정 사용횟수 경과 후 장비 교체여부 판단

※ 장비마다 각기 다르므로, 해당 장비 매뉴얼 및 제조사항의 권고에 따르되     최대 10년을 초과하지 않을 것

○ 부속 및 장비 교체 시 해당 사항에 대한 대장을 작성하고 3년간 보관

○ 도난방지를 위한 대책 마련 및 일일 점검

2. 사용내역 관리

○ 자동심장충격기 사용시 응급의료지원센터로 해당 사항 지체없이 통보

○ 사용 후 적절성 여부에 대한 평가 및 리뷰 실시

3. 사용법 숙지 및 사용자 교육

○ 자동심장충격기 관리책임자는 시·도 주관 “구조 및 응급처치 교육” (법정 의무 교육 대상자 프로그램 또는 자동심장충격기 관리책임자 교육 프로그램)을 최소 2년마다 교육받아 사용법 [붙임2] 및 관리법을 숙지

○ 직원 대상 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용 교육 계획 수립, 운영 및 보고

○ 비상 시 유관기관 연락체계 유지 (관리책임자 및 119, 주변의료기관 등)

□ 자동심장충격기 시설 내 설치 장소 선정 원칙

❍ 자동심장충격기는 해당 시설 내에서 아래와 같은 곳에 설치

- 불특정 다수 사람들의 이동이 많은 장소

- 빠른 시간 내에 해당 기관 내에서 이용자가 접근할 수 있는 장소

* 관리책임자만 열 수 있도록 폐쇄된 장소에 보관하거나, 기관 내 다른 직원 또는 일반인의 접근이 어려운 장소는 피할 것

❍ 동일 기관의 건물이 여러 동으로 분리되어 있을 경우, 동별로 1대씩 설치하는 것을 권장.

해당 기관이 1개 동으로 구성되었어도 여러 대 설치를 권장하는 경우	해당 기관이 2개 이상 동으로 구성되었어도 1대 설치가 가능한 경우
경마장, 운동장, 체육관 등 단일 건물의 면적이 상당히 넓어 빠른 제세동기 확보가 어려운 경우	건물이 연결통로 등으로 연결되어 실질적으로 한 건물처럼 사용하는 곳으로, 미설치건물에서 설치 건물로 달려가 5분 이내에 자동심장충격기를 확보해 돌아올 수 있을 정도로 가까운 거리에 있는 경우

❍ 자동심장충격기는 필요 시 누구나 사용할 수 있도록 공개된 장소에 일정 규격의 보관함에 보관하되, 도난경보장치 등 적절한 도난방지설비를 갖출 것

❍ 자동심장충격기 사용과 함께 심폐소생술 방법을 안내하는 매뉴얼 등을 함께 비치

□ 설치 안내 표시

❍ 자동심장충격기가 설치된 건물 입구에는 자동심장충격기가 설치되어 있음을 알 수 있도록 설치 안내표시를 부착 [붙임3 참조]

* 안내판 파일 다운로드 : www.e-gen.or.kr 접속☞알림·소식☞공지사항☞‘AED’검색

❍ 건물 내부에서도 필요한 사람들이 신속히 이용할 수 있도록, 설치 장소를 쉽게 알 수 있는 유도 안내판 설치

붙임1		자동심장충격기 자체점검 체크리스트

자동심장충격기 자체점검 체크리스트
장비정보		제조사 : 제품명 또는 모델명 : 제조번호 : 제조 연월일 :
장비유지기간		장비구매일자 : 교체예정일자 :
설치위치
연번	점검항목		점검결과
			이상있음	이상없음
1	본체 작동 상태 확인
	① 전원 표시 상태등 점멸
	② 환자 부착용 패드 유무
	⦁패드 교체 예정일자 : 년 월 일
	③ 건전지 충전 상태
	⦁건전지 교체 예정일자 : 년 월 일
2	본체 및 부속물 청결 및 손상상태
3	보관함 상태
	① 도난경보장치 작동 여부
	② 보관함 각종 안내문구상태
	③ 비상연락망 표시 여부
	④ 사용자 매뉴얼 및 심폐소생술 방법 안내책자 여부
4	자동심장충격기 위치안내 표시
	① 기관(건물) 입구 안내 표지
	② 기관내 설치 위치 및 방향 표지
5	지난 1개월간 사용실적 여부(있을 경우 추가기재)		있음	없음
	⦁사용일시 : 년 월 일 (시각 : )
	⦁사용자 :
	⦁사용내용 :
6	관리서류 작성 및 비치 여부
점검일 : 년 월 일 점검자 : (서명)

붙임2		자동심장충격기 사용법

① 자동심장충격기를 적절한 위치에 두고 전원을 켠다.

② 두 개의 패드를 기계에 그려져 있는 대로 환자의 가슴부위 피부에 단단히 부착한다.

(환자의 옷은 벗기고, 패드 부착 부위에 땀이나 기타 이물질이 있으면 제거)

③ 자동심장충격기가 환자의 심전도를 분석하는 동안 접촉을 피하고 기다린다.

④ 제세동(심장충격)이 필요한 경우라면 “제세동(심장충격)이 필요합니다”* 라는 메시지와 함께 심장충격 에너지를 충전하며, 이후 “제세동(심장충격) 버튼을 누르세요” 라는 음성 지시가 나오면, 환자와 접촉한 사람이 있는지 확인한 뒤 해당 버튼을 누른다.

* “심장충격이 필요하지 않습니다.”라고 분석시, 그 즉시 가슴압박 심폐소생술을 다시 시작

⑤ 제세동(심장충격) 시행 뒤에는 지체 없이 가슴압박을 다시 시작한다.

[참고] 자동심장충격기는 2분마다 환자의 심전도를 자동으로 분석하여 심장충격의 필요성을 판단하므로, 환자에게 패드를 부착한 상태로 119구급대가 현장에 도착하거나 환자가 회복되어 깨어날 때까지 심폐소생술과 제세동(심장충격)을 반복하여 실시해야 한다.

붙임3		자동심장충격기 안내 표지

	A E D (Automated External Defibrillator)
자동심장충격기 설치시설

※ 예시파일 다운로드 방법 : www.e-gen.or.kr 접속 후 알림·소식☞공지사항☞‘AED’검색

※ 국제표준화기구(International Organization for Standardization, ISO) 표준규격에 따라 심폐소생술

국제연락위원회 (International Liaison Committee on Resuscitation) 가 권고한 표준안에 근거

(붉은색은 화재/위험의 의미로 제세동기는 안전을 의미하는 녹색을 사용토록 권고)

❍ 자동심장충격기 점검 방법(매월 1일 점검)

▷ 통합 응급의료정보 인트라넷 (http://portal.nemc.or.kr) 홈페이지 접속

➀ 자동심장충격기(AED)관리 LOGIN 클릭

➁ 자동심장충격기(AED) 점검 관리 기능 로그인 화면

(아이디 : 관리번호 또는 장비연번 입력), (비밀번호 : 비밀번호 입력)

➂ 설치된 자동심장충격기 목록 클릭

➃, ➄ 점검관리 등록방법 : ‘점검이력’ 클릭 → ‘+점검일지등록’ 클릭 → 점검내역 입력

(*환자부착용패드 & 건전지 교체 예정일자(유효기간)를 적어주세요!)

※ 장비연번, 비밀번호 등 문의사항은 목포시 보건소(☎061-270-8905)로 연락주시기 바랍니다.

□ 스마트폰 모바일 앱(APP)이용 점검이력 등록

❍ 모바일 앱(app) 다운로드 받기

	스마트폰 기종에 따라 ‘응급의료정보제공’ 앱을 다운로드 받아 설치 ∘ 안드로이드: Play 스토어 / 애플: App Store

❍ ‘응급의료 정보제공’ 앱(app) 이용 점검

∙ AED 점검 로그인 및 점검 절차

앱 최초 화면에서 ‘’ 클릭

업무포탈(의료인) :

AED관리, 구급차, 교육로그인

클릭

AED 점검을 하고자 하는 설치기관 관리번호 혹은 장비연번 입력

‧ 관리번호: 설치기관의 고유번호로, 설치기관 내 모든 장비 점검이력 관리 가능

‧ 장비연번: AED기기의 고유번호로, 해당 장비의 점검이력만 관리 가능

- 비밀번호: 설치기관 정보입력 시 설정한 비밀번호로 동일

※ 관리번호(장비연번), 비밀번호는 관할 보건소 문의

AED 장비 선택하기: 장비연번 또는 설치장소로 구분

- 정보확인 또는 점검‧사용이력을 남길 AED 선택

AED 장비정보‧점검이력 및 사용이력 구분

- 장비정보: AED의 일반‧위치정보 및 점검‧사용정보 확인 가능

- 점검이력: 점검 이력에 대한 확인 및 점검일지 등록 가능

- 사용이력: 사용 이력에 대한 확인 및 사용이력 등록 가능

최근 점검정보: 최근 점검정보 확인 및 장비점검일지 등록 버튼

- 최근 점검일 및 점검자를 확인 가능

-  버튼 클릭 시 점검일지 등록화면으로 바로 이동

‘점검이력’ 메뉴 선택 시 점검이력 관리 화면으로 전환

-  버튼 클릭 시 점검일지 등록화면으로 이동

점검일자 입력 및 검색버튼 클릭 시 검색 기간 내 점검이력 확인 가능

- 검색된 결과는 점검일자 및 점검자 그리고 점검결과로 표시됨

- 검색된 결과 클릭 시 점검일지 상세보기 화면으로 이동하여 점검 체크리스트 작성결과를 확인 및 수정할 수 있음